Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy

Zestaw aparatury naukowo - badawczy, na który składają się następujące urządzenia (systemy) o następujących parametrach i innych właściwościach minimum:

- Mikroskop naukowo-badawczy fluorescencyjny wraz z wyposażeniem

- Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Zakres przesuwu stolika 25mm z mechanizmem blokady stolika na dowolnej wysokości. Skok na jeden obrót śruby precyzyjnej 0.1mm, śruby zgrubnej 15mm. Łatwa rozbudowa i rekonfiguracja mikroskopu.

- Baza mikroskopu przystosowana do pracy z polem widzenia 26.5mm

- Kondensor kontrastowo-fazowy, apertura numeryczna 1.1. W zestawie filtry do kontrastu fazowego dla obiektywów 10x, 20x, 40x, 50x, 100x oraz filtr do ciemnego pola.

- Wymienny uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów z miejscem na wsuwkę do polaryzatora. Rewolwer kodowany, połączony z komputerem i oprogramowaniem w celu automatycznego odczytu aktualnie używanego obiektywu.

- Stolik mechaniczny o wymiarach 156mm x 191mm, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52mm. Regulacja oporu ruchu stolika.

- Uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym elementem dociskowym

- Nasadka trinokularowa o nachyleniu 30 stopni. Regulacja rozstawu okularów 50mm-76mm. Regulacja dioptryjną +/- 5 dioptrii. Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100).

- Okulary z polem widzenia 22mm

- Oświetlenie ledowe. Możliwość zamontowania tradycyjnego oświetlenia halogenowego.

- Obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach:

- Plan fluorytowy, powiększenie 4x, odległość robocza 17 mm, apertura numeryczna 0.13

- Plan fluorytowy, powiększenie 10x, odległość robocza 10 mm, apertura numeryczna 0.3, do kontrastu fazowego

- Plan fluorytowy, powiększenie 40x, odległość robocza 0.51 mm, apertura numeryczna 0.75. Obiektyw do kontrastu fazowego.

- Plan fluorytowy, powiększenie 60x, odległość robocza 0.2 mm, apertura numeryczna 0.90. Pierścień z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie 0.11 mm- 0.23mm

- Plan fluorytowy, powiększenie 100x, odległość robocza 0.2mm, apertura numeryczna 1.30. Obiektyw do kontrastu fazowego

- Manualny oświetlacz światła odbitego do fluorescencji, jasnego pola, DIC i prostej polaryzacji z ośmiopozycyjną karuzelą na filtry fluorescencyjne z wymiennymi filtrami z funkcją odcięcia światła i łatwej wymiany filtrów bez użycia narzędzi z centrowalną przesłoną polową i aperturową, z ręczną przesłoną lewo- oraz prawostronną, oświetlacz wyposażony w trzy szczeliny dla wkładek z filtrami, w przezroczystą osłonę zabezpieczającą wzrok użytkownika mikroskopu przed promieniowaniem UV;

- Kostki fluorescencyjne obejmujące następujące zakresy:

- Filtr wzbudzający 349nm-389 nm, lustro dichroiczne 409nm, filtr emisyjny 416nm - 480 nm

- Filtr wzbudzający 459nm - 487 nm, lustro dichroiczne 494nm, filtr emisyjny 500nm - 540 nm

- Filtr wzbudzający 530nm – 554 nm, lustro dichroiczne 559nm, filtr emisyjny 570nm – 620nm

- Ledowe źródło światła fluorescencyjnego z trzema diodami do pracy ze wzbudzeniami UV, niebieskim i zielonym. Możliwość regulacji poszczególnej diody osobno. Płynna regulacja natężenia światła. Zewnętrzy panel sterujący.

- Kamera cyfrowa

- Kamera chłodzona elementem Peltiera

- Matryca CMOS

- Wielkość matrycy 1/1.2 cala

- Rozdzielczość 5760x3600 pikseli (pixel shifting)

- Czas ekspozycji 39 µs – 60s

- Binning 2x

- Głębia kolorów 12bit

- Adaptacja z soczewką 0.63x z gwintem typu C

- Oprogramowanie

- Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff)

- Nagrywanie  filmów w formacie .avi

- Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,

- Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,

- Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,

- Wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu,

- Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

- Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips,

- Nagrywanie sekwencji zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse),

- Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku ze statystyką pomiarów,

- Moduł do analizy fazowej z pełną statystyką wyników.

- Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel

- Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania,

- Dedykowany zestaw komputerowy kompatybilny z oferowanym mikroskopem gwarantujący pełną kompatybilność. Monitor 27 cali.

- Zestaw mikroskopu, kamery i oprogramowania pochodzące od jednego producenta – gwarancja kompatybilności i jednego serwisu.

- Wyposażenie uzupełniające: niezbędne kable zasilające, pokrowiec do mikroskopu, olejek immersyjny o pojemności 30 ml dedykowany do fluorescencji, bezpyłowe bibułki do czyszczenia optyki, teleskop centrujący do precyzyjnej kalibracji kontrastu fazowego.

- Gwarancja 12 miesięcy

- Skaner do preparatów histologicznych

- Zautomatyzowany skaner preparatów histologicznych na 1 szkiełko, obsługiwany za pośrednictwem interfejsu internetowego z dowolnego komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu z dostępem do Internetu, skaner kompaktowy wymiarach 18cm (szerokość), 18cm (głębokość), 19 cm (wysokość) i wadze nie większej niż 3.5kg;

- Dysk twardy zaimplementowany w skanerze o pojemności 500GB do archiwizacji, Apertura numeryczna obiektywu min. 0.80, Głębia pola 1µm, Automatyczne ogniskowanie, Kamera 12 Mpix, Rozdzielczość: mikroskop 0.25 μm/pix, Rozdzielczość: podgląd 10 μm/pix, Formant szkiełka 75mm x 25mm, Szybkość skanowania obszaru 15mm x 15mm ~3 min, Połączenie 1 GigE, 802.11 ac WLAN, Format plików TIFF, SVS, Oświetlenie Koehlera;

- Bezpłatne oprogramowanie do podglądu i analizy skanów na dowolną ilość komputerów.

- Gwarancja 12 miesięcy.