Szczecin, dnia 24.01.2020 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy:     WBiA/KIS/966/2019

Dotyczy:	Zapytania ofertowego na dostawę analizatora NOx z wyposażeniem

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż Oferenci w dniu 21.01.2020 r. wnieśli do Zamawiającego zapytania do Zapytania ofertowego na dostawę analizatora NOx z wyposażeniem. Zamawiający poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

W opisie pojawia następujący zapis:

-  urządzenie powinno posiadać komplet kalibracyjny z dokładną nastawą przepływu za pomocą regulatora przepływu masowego.

Czy ten zapis dotyczy urządzenia służącego do  rozcieńczania gazu kalibracyjnego z powietrzem zerowym/syntetycznym w celu uzyskania  określonego stężenia gazu  i podania go na miernik NOx w celu jego kalibracji?   Jeśli tak  - to oznacza, że Państwo potrzebujecie dodatkowe urządzenie w postaci kalibratora wielogazowego. Czy urządzenie to ma wyliczać  i produkować zadaną koncentrację gazu kalibracyjnego (tj wytwarzać różne koncentracje )  i z jaką dokładnością ma być realizowany ten proces.   Informujemy że w celu uzyskania koncentracji gazu potrzebny jest osobny  MFC dla gazu nośnego (rozcieńczającego) i osobny dla gazu kalibracyjnego (rozcieńczanego).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Tak. Zamawiający potrzebuje kalibrator gazowy z  wejściem dla gazu kalibracyjnego i wejściem dla powietrza zerowego, z  automatycznym  wyliczaniem i dozowaniem gazu rozcieńczanego oraz gazu rozcieńczającego w oparciu o zadane stężenie wynikowe.  przepływy  regulowane przez MFC: gazu rozcieńczanego (gaz wzorcowy): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 100 mL/min.

- gazu rozcieńczającego (powietrze zerowe): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 10 L/min.

Pytanie nr 2:

Jako wyposażenie dodatkowe  poprosiliście o dostarczenie:

- masowego regulatora przepływu umożliwiający kontrolę przepływu gazu NO.

W przypadku dostarczenia kalibratora wielogazowego  taki dodatkowy MFC nie będzie potrzebny , gdyż wszystkie masowe  regulatory zainstalowane są właśnie w kalibratorze.  Jednakże jeśli byłby wymóg dostarczenia dodatkowego MFC prosimy o podanie czy ma on obsługiwać gaz kalibracyjny, czy też gaz zerowy ( są znaczące różnice prędkości przepływu obydwu gazów)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Nie jest konieczne dostarczanie dodatkowego masowego regulatora przepływu w przypadku dostarczenie kalibratora wielogazowego.

Pytanie nr 3:

Czy jest wymóg dostarczenie certyfikowanego miernika

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Tak. Z miernikiem powinien być dostarczony raport z badań zatwierdzenia typu, potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy EN 14211:2013. Badania i raport wykonane przez laboratorium posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę EN ISO/IEC 17025, w zakresie przeprowadzanych badań.

Do oferty  załączyć   w postaci elektronicznej kopii dokumentu całość raportu w języku angielskim oraz część zawierającą wnioski w języku polskim.

Zamawiający wskazuje, iż powyższe odpowiedzi mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią doprecyzowanie i modyfikację postanowień Zapytania ofertowego z dnia 17.01.2020 r. W związku z pytaniami Załącznik nr 1 został zmodyfikowany i zamieszczony na stronie po modyfikacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający w celu umożliwienia uwzględnienia powyższych odpowiedzi i modyfikacji, przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień: 03 lutego 2020 r. o godz.12.00  i termin otwarcia ofert na dzień: 
03 lutego 2020 r. godz. 12.30.

_________________________

właściwy podpis na oryginale