Szczecin, dnia 04.10.2019 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy:     ZP/WTiICh/593/2019

Dotyczy:	Zapytania ofertowego na dostawę cytometru przepływowego z wyposażeniem.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż Oferenci w dniu 03.10.2019 r. wnieśli do Zamawiającego zapytania do Zapytania ofertowego na dostawę cytometru przepływowego. Zamawiający poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści cytometr charakteryzujący się małymi rozmiarami 42,5 cm x 42,5 cm x 34 cm (szerokość x głębokość x wysokość)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Tak. Zamawiający dopuści cytometr o wskazanych powyżej rozmiarach.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na cytometr wyposażony w dwa lasery półprzewodnikowe niebieski 488 nm oraz czerwony 638 nm z możliwością rozbudowy o jeden laser fioletowy 405 nm?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Tak. Zamawiający dopuści cytometr wyposażony w dwa lasery opisane powyżej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na cytometr pobierający próbkę na zasadzie aspiracji w systemie otwartym, co jest zaletą bowiem umożliwia dodawanie odczynników w trakcie akwizycji (badania kinetyczne)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na cytometr, który nie posiada fotopowielaczy ale fotodiody, które nie wymagają ustawienia napięć, a jednocześnie posiadają znacznie większa czułość wzmacniania sygnału?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na cytometr, który posiada możliwość regulacji szybkości pobierania próbki w zakresie od 10 μl/min do 240 μl/min, co umożliwi badanie próbek zarówno o wysokiej jak i skrajnie niskiej zawartości komórek?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na cytometr, którego nominalny współczynnik akwizycji wynosi 30 000 zdarzeń/ sekundę?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie jakiego statywu na płytki oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający oczekuje statywu na płytki 96 dołkowe.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznika nr 2 „wzór umowy” §5 ust. 1.2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji w tylko języku angielskim, przedmiotem postępowania jest aparat naukowy, dla którego zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wymogu posiadania instrukcji w języku polskim.

Skróconą instrukcję w jęz. polskim zobowiązujemy się dostarczyć na żądanie Użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznika nr 2 „wzór umowy” §8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów stanowiących §8 ust. 4 poprzez wydłużenie terminu przystąpienia do wykonywania usług gwarancyjnych do 72 godzin w dni robocze oraz odstąpienie od konieczności przyjazdu serwisu. Ofertowany aparat w większości przypadków nie wymaga przyjazdu serwisu,

Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji każdorazowo nie później niż w ciągu 48 72 godzin w dni robocze od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Kupującego (wskazany okres nie biegnie w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy). Za czynność przystąpienia do wykonywania napraw rozumiane będzie przyjęcie zgłoszenia (wezwania) Kupującego i przyjazd Personelu Serwisowego w Miejsce Dostarczenia Sprzętu, przy czym przyjazd w to miejsce nie będzie wymagany, jeżeli Sprzedawca/Gwarant, nie później niż w wyżej wskazanym terminie 72 – godzinnym (nie licząc, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) wykona Usługi Gwarancji zdalnie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 10:

Dotyczy załącznika nr 2 „wzór umowy” §8 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu stanowiącego §8 ust. 3 lub dodanie następującego zastrzeżenia:

W przypadku, jeżeli Sprzedawca/Gwarant będzie pozostawał w opóźnieniu w przystąpieniu Personelu Serwisowego do usuwania wad Sprzętu przekraczającym 30 dni od daty przekazanego środkami komunikacji wskazanymi w ust. 6 powyżej wezwania Kupującego 
do wykonania Usługi Gwarancyjnej, Kupujący uprawniony będzie do powierzenia/ zlecenia dokonania usunięcia wady (czy w inny sposób naprawy Sprzętu podmiotowi trzeciemu posiadającemu autoryzację producenta aparatu bez utraty uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a Sprzedawca zostanie obciążony kosztami takiego powierzenia/zlecenia.

Ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe (powyższe dotyczy § 8 ust. 7, nie zaś jak wskazał Oferent § 8 ust. 3).

Zamawiający wskazuje, iż powyższe odpowiedzi mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią doprecyzowanie i modyfikację postanowień Zapytania ofertowego z dnia 30.09.2019 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający w celu umożliwienia uwzględnienia powyższych odpowiedzi i modyfikacji, przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień: 09 października 2019 r. o godz.12.00  i termin otwarcia ofert na dzień: 
09 października 2019 r. godz. 12.30.

_________________________

właściwy podpis na oryginale