Szczecin, dnia 02.11.2020 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy:     ZP/WBiHZ/KMiB/711/2020

Dotyczy:	Zapytania ofertowego na dostawę cytometru przepływowego z wyposażeniem.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż Oferenci w dniu 29.10.2020 r. wnieśli do Zamawiającego zapytania do Zapytania ofertowego na dostawę cytometru przepływowego. Zamawiający poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Pytanie dot. wymogu: być wyposażony w minimum 2 lasery półprzewodnikowe: 488 nm (niebieski) 
i 640 nm (czerwony), komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania cytometrem oraz analizy cytometrycznej, monitor LCD minimum 23” oraz drukarkę

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę w której cytometr przepływowy wyposażony jest w minimum 2 lasery półprzewodnikowe: 488 nm (niebieski) i 638 nm (czerwony), z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Tak. Zamawiający dopuści cytometr wyposażony w dwa lasery opisane powyżej.

Pytanie nr 2:

Pytanie dot. wymogu: pracować w oparciu o system podciśnieniowy pobierania próbki,

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę z systemem aspirującym próbkę? Taki system ma zaletę bowiem umożliwia dodawanie odczynników w trakcie akwizycji (testy dynamiczne/aktywacyjne).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 3:

Pytanie dot. wymogu: pracować bez konieczności ustawienia napięć na fotopowielaczach

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę w której cytometr przepływowy umożliwia pracę bez konieczności ustawień gain-ów na fotodiodach?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 4:

Pytanie dot. wymogu: posiadać możliwość regulacji szybkości pobierania próbki w zakresie 10µl/min do 100µl/min

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę w której cytometr przepływowy posiada możliwość regulacji szybkości pobierania próbki w zakresie 10ul/min do 240ul/min?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 5:

Pytanie dot. wymogu: analizować zbierane komórki z szybkością 10 000 zdarzeń/s

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę w której cytometr przepływowy posiadający możliwość analizowania zbieranych komórek z szybkością 30 000 zdarzeń na sekundę?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej.

Pytanie nr 6:

Pytanie dot. wymogu: posiadać możliwość opcjonalnego automatycznego podłączenia podajnika próbek z próbówek/ płytek wielodołkowych (96 i 48 dołkowych) sterowanych przez program obsługujący aparat i zawierającego funkcje mieszania oraz przemywania próbki.

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę w której cytometr przepływowy posiada możliwość opcjonalnego podłączenia automatycznego podajnika płytek wielodołkowych (96 dołkowych) z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Nie. Zamawiający nie dopuści cytometru opisanego powyżej. Wymagana jest możliwość podłączenia podajnika próbek z próbówek/ płytek wielodołkowych, w tym 96 i 48 dołkowych.

Pytanie nr 7:

Dotyczy załącznika nr 2 „wzór umowy” §8 ust. 4.3

Ze względu na niezawodność oferowanego urządzenia, niezwykle rzadkie przypadki konieczności wymiany/naprawy części, producent zdecydował się na formę zdalnego wsparcia serwisowego. W przypadku konieczności fizycznej wymiany części na czas naprawy zapewniamy urządzenie zastępcze, oraz odbiór i dostarczenie aparatu do centrum serwisowego.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację §8 ust. 4.3 wzoru umowy:

Usługi Gwarancji, w tym naprawy gwarancyjne  będą wykonywane zdalnie, a w przypadku konieczności wymiany części w autoryzowanym serwisie producenta w Miejscu Dostarczenia Sprzętu. Wyjątkowo, W przypadku niezbędnej konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza Miejscem Dostarczenia Sprzętu Sprzedawca poniesie wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia podczas transportu. Obowiązek dostarczenia rzeczy objętej udzieloną gwarancją do miejsca poza Miejscem Dostarczenia Sprzętu będzie obciążał Sprzedawcę, co modyfikuje postanowienie w tym względzie w art. 580 § 1 kodeksu cywilnego

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający częściowo przychyla się do prośby Wykonawcy i niniejszym dokonuje modyfikacji § 8 ust. 4 lit. 3) wzoru umowy (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego), który otrzymuje brzmienie:

„Usługi Gwarancji, w tym naprawy gwarancyjne będą wykonywane w Miejscu Dostarczenia Sprzętu lub zdalnie, o ile będzie to możliwe. Wyjątkowo, w przypadku niezbędnej konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza Miejscem Dostarczenia Sprzętu Sprzedawca poniesie wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia podczas transportu. Obowiązek dostarczenia rzeczy objętej udzieloną gwarancją do miejsca poza Miejscem Dostarczenia Sprzętu będzie obciążał Sprzedawcę, co modyfikuje postanowienie w tym względzie w art. 580 § 1 kodeksu cywilnego.”

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznika nr 2 „wzór umowy” §8 ust. 4.4

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów stanowiących §8 ust. 4.4 poprzez wydłużenie terminu przystąpienia do wykonywania usług gwarancyjnych do 72 godzin w dni robocze oraz odstąpienie od konieczności przyjazdu serwisu.

W przypadku awarii wymagającej fizycznej naprawy związanej z wymianą części/podzespołów oferujemy na czas naprawy aparat zastępczy, a uszkodzony naprawiamy w naszym centrum serwisowym.

Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji każdorazowo nie później niż w ciągu 48 72 godzin w dni robocze od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Kupującego (wskazany okres nie biegnie w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy). Za czynność przystąpienia 
do wykonywania napraw rozumiane będzie przyjęcie zgłoszenia (wezwania) Kupującego oraz pomoc zdalna w usunięciu usterki, nie później niż w wyżej wskazanym terminie 72 – godzinnym (nie licząc, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) wykona Usługi Gwarancji zdalnie. W przypadku konieczności fizycznej naprawy (wymiany części/podzespołu) Wykonawca zapewni odbiór i przekazanie urządzenia do centrum serwisowego oraz urządzenie zastępcze w uzgodnionym przez strony terminie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zamawiający częściowo przychyla się do prośby Wykonawcy i niniejszym dokonuje modyfikacji § 8 ust. 4 lit. 4) wzoru umowy (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego), który otrzymuje brzmienie:

„Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji każdorazowo nie później niż w ciągu 72 godzin od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Kupującego (wskazany okres nie biegnie 
w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy). Za czynność przystąpienia do wykonywania napraw rozumiane będzie przyjęcie zgłoszenia (wezwania) Kupującego i przyjazd Personelu Serwisowego w Miejsce Dostarczenia Sprzętu, przy czym przyjazd w to miejsce nie będzie wymagany, jeżeli Sprzedawca/Gwarant, nie później niż w wyżej wskazanym terminie 72 – godzinnym (nie licząc, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) wykona Usługi Gwarancji zdalnie.”

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu stanowiącego §8 ust. 7 lub dodanie następującego zastrzeżenia:

W przypadku, jeżeli Sprzedawca/Gwarant będzie pozostawał w opóźnieniu w przystąpieniu Personelu Serwisowego do usuwania wad Sprzętu przekraczającym 30 dni od daty przekazanego środkami komunikacji wskazanymi w ust. 6 powyżej wezwania Kupującego do wykonania Usługi Gwarancyjnej, Kupujący uprawniony będzie do powierzenia/ zlecenia dokonania usunięcia wady (czy w inny sposób naprawy Sprzętu podmiotowi trzeciemu posiadającemu autoryzację producenta aparatu bez utraty uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a Sprzedawca zostanie obciążony kosztami takiego powierzenia/zlecenia.

Ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10:

3. Dotyczy SIWZ

Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczna w kraju i utrudnienia w dostarczeniu ofert przez kurierów, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie środków komunikacji elektronicznej podczas składania oferty zgodnie z komunikatem i zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych?

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

„W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu i formy składania ofert.

Zamawiający wskazuje, iż powyższe odpowiedzi mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią doprecyzowanie i modyfikację postanowień Zapytania ofertowego z dnia 26.10.2020 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający w celu umożliwienia uwzględnienia powyższych odpowiedzi i modyfikacji, przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień: 09 listopada 2020 r. o godz.12.00 i termin otwarcia ofert na dzień: 
09 listopada 2020 r. godz. 12.30.

_________________________

właściwy podpis na oryginale